## Sheet1
一批医疗设备项目技术参数要求
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
1 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 一、整机与显示要求 1. ★通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。 2. 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供第三方检测报告。 3. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 4. ★整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 5. ★电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。 6. ★呼吸机主机重量≤4.5kg。 7. 吸气峰值流速≥210L/min。 8. 可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。 9. 可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。 10. 可配备主流CO2监测模块和附件。 11. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 12. ★采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 13. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 14. 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 15. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。 16. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 二、环境适应性要求 1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 2. 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。 3. ★工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。 4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 三、呼吸模式及功能 1. ★标配通气模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）；容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） 2. 可配备无创通气模式和氧疗模式。 3. 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 4. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 四、设置参数 1. 潮气量：20ml—2000ml 2. 吸气压力：1—60 cmH2O 3. 呼气末正压：0—50 cmH2O 4. ★吸入氧浓度：21—100% 5. 吸气时间：0.1—10s 6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 9. 氧疗流量：2—80L/min 五、监测参数和报警 1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。 3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 六、信息化功能要求 1. 信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
2 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 1、 符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 2、 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 3、 驱动方式：电动电控。 4、 ▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 5、 ▲按压频率：大于 100 次／分钟，实际按压频率与设置值误差为+2次。（需提供注册检验报告证明） 6、 按压深度在0-6cm范围内可调，3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度可调，误差为±0.2cm。（需提供注册检验报告证明） 7、 按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 8、 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 9、 通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 10、 具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。 11、 ▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。（需提供注册检验报告证明） 12、 气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 13、 ▲工作环境：存储工作温度-40℃～+70℃，相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。（需提供注册检验报告证明） 14、 工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。（需提供注册检验报告证明） 15、 ▲电池最大充电时间≤70 分钟。（需提供注册检验报告证明） 16、 适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。（需提供注册检验报告证明） 17、 ▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。（需提供注册检验报告证明） 18、▲重量轻：整机重量≤6.5kg（包含一个电池），主机重量≤4.9千克（不含电池，不含背板）。（需提供注册检验报告证明） 19、 体积小：长×宽×高：55×38×12（厘米）。扁长方形。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。 20、具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。 21、▲单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。（需提供注册检验报告证明） 22、▲具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。 23、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。 24、通气喇叭报警功能。需要辅助通气时，有喇叭声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。 25、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。 26、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。 27、电气安全要求：符合 GB 9706.1—2007 标准要求。 28、电磁兼容性：符合 YY0505—2012 标准要求。 29、环境试验要求：符合 GB/T14710—2009 标准要求。 30、▲防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43；电池防尘防水等级≥IP44。（需提供注册检验报告证明） 31、▲设备操控面板界面采用按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。 32、按压器的双杆性固定柱具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm，误差±1cm，可指示患者实际胸厚。 33、 无绑带式等其他耗材，不会增加救治的使用成本。 34、 具有腕部固定带，能将病人的手臂固定于按压主机两侧的支撑腿上，能加强病人与按压主机的固定，方便病人转运。 35、▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 36、配置清单： 1.胸腔按压机主机:1 套 2.背板（含气道开放垫）:1 件 3.可充电锂电池:1 块 4.电源适配器:1 套 5.便携背包:1 个
3 | 听力计 | 台 | 1 | 一、基本功能 1、通道数：完全独立双通道 2、可同时对双耳进行不同刺激 3、具备气导、骨导测试，自动阈值测试等 4、主机内置麦克风（可调节声强) 5、外置电源适配器，设备可长时间不卡顿 ▲6、操控模式：仪器面板独立操控模式、电脑键盘操控模式和鼠标操控模式，各操控模式之间实时同步等 7、可存储≧100个测式数据 8、中文操作界面 二、技木参数 1、气导测试频率：125Hz - 8000Hz，骨导测试频率：125Hz-8000Hz 2、气导测试声强：-10dB-120dB、骨导测试声强：-10dB-80dB 3、步进：5dB,步进静音切换 ▲4、金属触摸感应给声 5、刺激声类型：纯音、啭音、言语声等 6、给声方式：手动、持续、脉中，连续脉冲等 7、掩蔽类型：窄带噪声，白噪声，言语噪声等 ▲8、显示屏：≧5寸全彩屏，≧480×272 像素分辨率 9、管理平台：可在电脑喘进行病历数据分析、管理、同步显示听力图 纯音测听软件: 系统包括听力测试、患者信息、测试记录、数据配置、报告设计、打印报告等模块，能与医院 His 系统 对接。就诊患者通过医院窗口挂号，将患者基本信息写入 HIS 系统(以上操作为体检软件基本操作，非听力计软件操作)，并写到指定表，听力计软件直接通过扫描体检标签条形码可读取患者姓名、性别、出生年月、 年龄等信息，医生即可为患者做纯音测听测试，并将测试数值、听力图与自动计算的结果保存到服务器。 数据存放于服务器中，His 系统可读取测试数据，实现数据共享,省时省力。
4 | 监护仪 | 台 | 2 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可升级遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、防水等级≥IPX2。 1.12、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.5、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.6、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.11、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持36小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。