## Sheet1
内窥镜清洗间建设项目采购需求表
项号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求
1 | 医用内窥镜清洗消毒设备 | 1套 | 1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： 1.1▲洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度，且能达到拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa，供货时提供制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件。 1.2▲用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（供货时提供PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化）；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等。无任何接缝，所有倒角为大圆弧，保证无卫生死角。 1.3▲提供管路管件配件耐腐蚀性第三方检测报告（供货时提供)
2.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求： 2.1胃肠镜中背板主体总体尺寸≤9.2米，胃肠镜清洗工作站独立配置； 2.2胃镜清洗工作站至少配置清洗槽2个，漂洗槽、浸泡槽、末洗槽、干燥台各1个，其中干燥台长度≥1.5米，可满足胃镜的清洗消毒干燥；肠镜清洗工作站至少配置清洗槽2个，漂洗槽、浸泡槽、末洗槽、干燥台各1个，其中干燥台长度≥1.8米，可满足肠镜的清洗消毒干燥。 2.3清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，全方位的保护内镜及附件等。 2.4台下柜向前15度倾斜式设计，使操作人员在操作过程能充分保证站立时的舒适感，有效防止操作人员的腰酸背痛，内镜清洗工作站规格尺寸满足各种清洗内镜需求，槽大小合适，便于清洗，也不损伤昂贵的内镜，肠镜清洗工作站台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台长度尺寸约为1500mm～1800mm），各功能槽左右长度外框尺寸约为685mm～1310mm）。胃镜清洗工作站台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台长度尺寸约为1000mm～1500mm），各功能槽左右长度外框尺寸约为500mm～1000mm）。 2.5内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 2.6工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。
3.多功能自动灌流器配置及功能要求： 3.1自动灌流器配置数量要求：10套 3.2操作面板采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间 3.3自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。 3.4执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。 3.5在清洗、清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥等五步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按国家相关规定标准要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 3.6自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。 3.7各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），操作简单方便，计时准确。
4.快速接头材质及功能数量要求： 4.1.快速接头数量要求：10个。 4.2.快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强耐磨性。 4.3.快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。
5.水处理器的数量及性能要求： 5.1水处理器数量要求：2个； 5.2处理性能指标要求：根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。防止交叉感染。高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤流量：0.5t/min。达到卫生部相关规范标准。 5.3功率：≥750W，电压：220V，可更换滤芯。灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质保证内镜清洗安全，预防水中杂质造成内镜阻塞，可采用反冲式维护清洗，水处理量：2～5T/h可选。
6.中心气体处理器的数量及性能要求： 6.1中心处理器数量要求：2套； 6.2采用优质气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。
7.专用空压机 7.1专用空压机数量要求：2个； 7.2包含空气压缩机和中心气体处理器，具备油水分离功能，采用无油气泵； 7.3中心气体处理器包括气源处理系统和灌流气压调节器； 7.4中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒； 7.5具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa； 7.6具备压力可调功能，可调范围 0.05MPa～1.0MPa。
8.高压供水器 8.1高压供水器数量要求：2套 8.2电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。
9.全不锈钢高压气枪的数量及材质性能要求： 9.1全不锈钢高压气枪数量要求：6把 9.2手握式按压，非单指按压开关方式，材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 9.3内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内镜接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。
10.全不锈钢高压水枪的数量及材质量要求： 10.1全不锈钢高压水枪数量要求：6把； 10.2手握式按压，非单指按压开关方式，材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 10.3内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内镜接口。压力：0～0.75MPa，由高压供水器精确调控水压。压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。
11.给排水系统的数量及材质要求 11.1给排水系统数量要求：10个点位； 11.2给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目），全304＃高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。
12.供气管路要求：采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内径（5.4，5.65）mm，耐压15Kg
13.浸泡槽方槽盖数量要求：2个；； 13.1采用透明亚克力面板，能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。
14. 镜体测漏系统（2套）： 14.1采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节 测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和 数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测 灵敏度和保护内镜免受过压影响； 14.2测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示， 连续可调时间范围 10～90 秒。
15. 运转车（2台） 15.1软式内镜托盘 长580*宽430*高103（大圆角） 15.2托盘:上下两层，材质为改性 PMMA 高分子复合材料,经高温吸塑而成,具有弹性好、表面硬度高、抗氧化、耐酸碱、表面光滑易。清洁、耐磨损等优点。盖子：采用透明的PMMA透明亚克力 15.3车体：由冷轧板经特殊工艺加工而成，外表面喷塑。
16.反渗透纯水机（1台） 16.1.产水量：500L/小时； 16.2.纯水箱：纯水箱≥500L； 16.3.控制方式: 全自动运行控制，无需专人看管； 16.4.处理方式: 单级反渗透技术； 16.5.进水口压力: ≥0.2Mpa； 16.6.纯水电率: 电导率≤15μs/cm； 16.7.脱盐率：96～99%； 16.8.颗粒截留率: ≥99%； 16.9.微生物截留率 ：≥99%； 16.10.可溶性有机物截留率: ≥99%（分子量100）； 16.11.设备重量: 450kg； 16.12.设备外型尺寸约：750mm×700mm×1700mm（长×宽×高）；(可根据实际场地定做） 16.13.电源: AC220V/50Hz ，具有良好接地保护； 16.14.功率：＜4.5kw； 16.15.水源：城市自来水，供水压力0.2Mpa～0.4Mpa； 16.16.环境：温度5～40℃，湿度＜85%RH,无粉尘和强电磁干扰； 16.17.反渗透纯水机滤除水中泥沙、悬浮物，余氯、重金属、残留农药、细菌、病毒及其他有害物质。 16.18.制水过程全自动控制（原水缺水停机，配有自动冲洗功能）； 16.19.成熟的RO膜成型工艺，使得RO膜微观表面光洁度高，不易沾污且容易冲洗排污，保证水质和产水流量； 16.20.主要零部件均采用先进产品，性能可靠。 16.21.前置保安过滤器，保护高压泵及RO膜不被颗粒或其它硬物损坏，同时设置低压开关保护高压泵，不会因供水停止而损坏。 16.22.先进的膜保护系统，在设备开关时，该装置自动发出冲洗膜的动作，净化水可自动将膜面污染物冲洗干净，降低污染速度，延长寿命 16.23.低压聚酰胺复合膜脱盐率高，运行压力低，保证了系统的高效并降低运行成本。