（参数仅是市场调研初步意向参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值以及参数的修改意见）

（一）电化学发光仪

参数：

1.检测方法:酶促化学发光或电化学发光、微粒子化学发光等主流检测原理。

2.具有多种分析模式:一步法，两步法，竞争法，夹心法等灵活分析模式，可自由选择。

3.系统检测速度：≥120测试/小时。

4.试剂通道：≥25个，5-10℃冷藏功能。

★5.采用一次性tip头，防止交叉污染。

6.加样针具有样本凝块检测、样本气泡检测和液面自动探测功能。

7.检测项目齐全，可开展项目至少包含甲状腺功能类、HCG、性激素类、肿瘤标志物类、代谢类、心肌标志物、降钙素原、传染病类、抗缪勒氏管激素、骨标志物类等检测项目。

★8.可即时检测STAT急诊样本，独立的急诊进样区，急诊样本优先处理，急诊项目检测≤12分钟出结果。

9.样本类型:样本类型包括血清、血浆、尿液、脑脊液等。

10.进样方式:采用轨道进样方式。

★11.定标方式:二点定标，试剂定标稳定期≥28天。

12.混匀系统:采用超声波混匀技术或者涡轮混匀技术。

13.具备自动复查和手动复查功能。

14.为满足医院未来发展需要，系统处理能力应具有可扩展性。

15.常规配置包括但不限于样本供应单元、测量单元(测量池)、样本架、反应杯、装机试剂、操作手册等，中文报告工作站一套。

（二）全自动血细胞分析仪【两台】

参数：

★1、单机检测速度：CBC+DIFF度≥90样本/小时，网织红细胞（RET）≥70样本/小时；

2、血液检测及分类参数数目：≥32个报告参数；

★3、用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖手动进样模式用血量≤120微升；

4、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗技术、荧光染色法、流式细胞技术；

5、低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类，以操作手册为准；

6、有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正；

7、血小板检测：具备两种或者两种以上方法学进行血小板检测，并能提供NMPA注册原厂配套校准品对每个方法学或每个检测通道进行校准（包含低值血小板通道的校准品）；

8、血小板计数准确性：当血小板≥100*109/L，精确度≤4%，确保检测结果准确性；

9、体液检测：有体液检测模式，能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能，具备通过NMPA注册的原厂配套体液质控品以保证结果稳定性；

▲10、提供通过NMPA注册的原厂配套质控品，主要组成成分至少包含稳定的人类红细胞和人类白细胞（非模拟颗粒或者其他动物的红细胞、白细胞），消除因反应体系的差异带来的质量控制误差，更好的监控检测过程的质量、评估检测系统是否处于稳定可靠运行状态，以确保检测结果的准确性和可靠性，需提供注册证复印件为准。

★11、只需一支质控品即可对血常规全血细胞计数、白细胞分类、网织红细胞和有核红细胞检测进行质量控制，避免重复操作，节省质控成本，需提供注册证复印件为准；

▲12、校准品：提供通过NMPA注册的原厂配套的校准品，只需单独一支校准品可同时校准包括但不限于RBC、PLT、WBC、HGB、RET和PLT-O，节省校准成本，需提供注册证复印件为准；

▲13、智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供发表于核心期刊的多中心自动审核评估文章作为凭据；

14、在线质控：标配实时在线质控管理平台，质控管理需通过ISO17043认可，可根据客户需求设置质控比对小组，监测并反馈每日室内质控的结果，从而提高测试和测量结果的可靠性和可比性，为检验结果互认提供强有力技术保障。

（三）血流变分析仪

参数：

- 测试原理：旋转法（锥板法）；

- 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；

- ★信号采集方式：采用高精度光栅细分技术；

- 工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作；

- 测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%；

- 变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%；

- 测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤30秒/标本；

- ★切变率范围：（1～200）s-1；

- 粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa

- 加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；

- 机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承，保证结果准确，消除系统误差；

- 样品位：60孔位，全开放、可互换，适用于任意试管；

- 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞；

- 进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能；

- 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选；

- 温度控制：37℃±0.1℃；

- 曾取得国家知识产权总局颁发的“锥板式速度衰减血液粘度测量装置”《实用新型专利证书》；

- 投标产品制造商生产的非牛顿流体粘度标准物质成为本省临检中心的质控标准；

- ★制造商具备10年以上的生产经验，同类产品在本省拥有15家以上三级医院用户；

（四）干式荧光免疫分析仪

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析系统 | 具有预设进样全自动干式荧光免疫层析检测系统 |
| 2 | 分析原理 | 荧光免疫层析法 |
| 3 | 荧光信号算法 | 11种（含平均值，面积） |
| 4 | 曲线拟合数量 | 9种（含MMF,直线，4P,5P） |
| 5 | 波长 | 365nm~800nm |
| 6 | 测试项目 | 任意 |
| 7 | 同时测定项目 | 3种项目试剂卡 |
| 8 | 测试速度 | 60T/小时(以CRP为例) |
| 9 | 重复性 | <1%(荧光标准卡T/C大于0.1) |
| 10 | 通道差 | Bis<5% |
| 11 | 线性相关性 | r≥0.99(T/C值) |
| 12 | 携带污染率 | （与清洗液相关） |
| 13 | 样本类型 | 全血、血清、血浆、尿液和/或其他液体 |
| 14 | 取样方式 | 穿刺，液面探测 |
| 15 | 样本自动摇匀 | 机外摇匀（全血一次上样1架、血清可连续上样） |
| 16 | 样本管类型 | 2ml/5ml真空采血管 0.5ml末梢血采血管 0.5ml/1.5ml子弹头 |
| 17 | 样本容量 | 3架*10支，可在线添加 |
| 18 | 样本量 | 10ul~50ul： CV≤3%，a≤5% 50ul~100ul： CV≤2%，a≤2% （CV：重复性；a：准确性） |
| 19 | 样本条码格式 | 蓝勃条码/一维码/二维码 |
| 20 | 卡仓数 | 3仓*45条（4.5mm卡厚） |
| 21 | 试剂卡规格 | 16mm*100mm*4.5mm(典型)，其他需定制 |
| 22 | 卡排列方式 | 轨道式 |
| 23 | 反应杯 | 10条*10位*1000uL |
| 24 | BUF稀释液位 | 1 |
| 25 | BUF稀释液稀释比 | 一次稀释：1:100 两次稀释：任意 |
| 26 | BUF稀释液存储环境 | 常温 |
| 27 | BUF稀释液报警功能 | 支持 |
| 28 | 孵育位 | 10个（卡宽16mm）;8个（卡宽18mm） |
| 29 | 孵育温度 | 常温 |
| 30 | 质控测试 | 支持 |
| 31 | 质控管理 | 控制图 |
| 32 | 废液排放 | 内置废液泵 |
| 33 | 废液桶液面检测 | 支持 |
| 34 | 废弃耗材处理 | 外置废弃耗材处理仓 |
| 35 | 大数据功能 | 支持 |
| 36 | 双向LIS功能 | 支持 |
| 37 | 人机交互（仪器） | 外置电脑 |
| 38 | 软件运行系统（仪器） | Windows 7以上版本 |
| 39 | 数据存储 | 超过100,000个样本的硬盘储存空间。 |
| 40 | 电源供应 | 100V~120V,200V~240V |

（五）酶标分析仪

参数：

1.板条类型：标准96孔或其他类型酶标板、条

2.测量范围：0-4.000A

3.读数模式：全自动单、双波长测量

4.计算公式：吸光度、阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、4参数回归

5.光源：卤钨灯

6.光路系统：8通道光纤测量系统

7.滤光片：配置405、405、492（或490）、630nm4片滤光片，最多可装载8片滤光片。

8.波长精度：±1nm

9.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算）

10.检测速度：单波长<5秒/96孔

11.振板功能：速度和时间可调

12.显示：外接彩色显示器

13.操作方式：由外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作

14.存储：500组以上程序，10万个以上测试结果（可根据用户需求扩展）

15.接口：RS-232双向通讯口

16.打印：通用打印机

17.处理器：嵌入式高速处理器

18.电源：a.c.220V，50Hz

19.重量：约7.5Kg

20.外形尺寸：454mm（L）×295mm（W）×146mm(H)

（六）全自动荧光免疫分析仪

- 1、方法学：免疫荧光干式定量法

- 2、混匀方式(至少两种混匀模式)：

- 全血样本：无需开盖、上下摇摆混匀；

- 末梢血样本：抽吸混匀；

- 3、*满足实验室生物安全要求：

- 取样过程无需开盖，钢针穿刺取样；

- 封闭式废料仓，全程封闭运行；

- 4、高通量检测：

- *单台设备可同时检测10个项目，一次性可装载200人份试剂；

- 单台设备可同时上机50个样本；

- 单台设备最快检测速度120T/h；

- 5、加样精密度：CV≤5%

- 6、模块集成化，流水线作业，多场景赋能：

- 设备包含台式和立式两种类型选择，更能够满足不同安装需求；

- *支持两台设备通过轨道进行联机，实现流水线工作；

- 7、检测项目齐全，满足临床检测需求：

- *配套检测项目齐全，可检测项目26个，包括但不限于：感染类（肝素结合蛋白/HBP、降钙素原/PCT（含微量血PCT）、全程C反应蛋白/CRP、血清淀粉样蛋白A/SAA、白介素6/IL-6）、心血类管类（含超敏肌钙蛋白I/hs-cTnI、脑利钠肽/BNP，氨基末端脑利钠肽前体/NT-proBNP、心型脂肪酸结合蛋白/HFABP）、凝血类（D-二聚体/D-Dimer）、糖尿病肾病类（糖化血红蛋白/HbA1c、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白/NGAL）、生殖健康类、胃肠功能类等多个板块；

- 8、样本类型多样化，一管血多指标检测：

*可检测样本类型包括全血、血清、血浆、预稀释末梢血、尿液、脑脊液等；

- 9、自动化程度高：

- 可连接双向LIS，样本信息自动扫描；

- 所有检测无需校准，试剂二维码内置定标信息，扫码后数据自动导入；

- 可连续进样，大大缩短单个测试的周期（TAT）；

- 自带冷藏系统，自带温湿度控制系统，无需停机即可更换耗材；