## 心电信息管理系统及配套20台数字式心电图机
百色市中医医院心电信息管理系统 及配套 20 台数字式心电图机采购项目参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
心电信息 管理系统 及配套20台数字式心电图机 | 一、心电信息管理系统技术性参数需求
| 1 | 整体基础需求 | 系统采用分布式微服务技术架构，各服务之间高度自治，支持独立部署或集中部署，满足医院业务高并发的需求
数据库支持SQL Server、Mysql等数据库，采用读写分离模式
采用热部署方式，无需停止服务器即可实现系统程序升级发布、配置文件更新等功能
系统支持C/S和B/S混合模式
系统采用业务和管理分离的方式。在业务处理上，提供独立的医生工作站，供临床处理心电的检查、诊断、数据分析等业务；在管理上，提供独立的管理后台，实现对人员、设备等基础数据的统一管理，支持创建、修改、删除、查询各通行证功能。通过业务口和管理口从物理上分离,使业务数据和管理数据相互间不会产生干扰，提升系统稳定性和可靠性。
支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，通过分布式日志系统、消息队列、调用链跟踪等方式跟踪记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障
系统提供接口服务，支持对接第三方信息平台，支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等方式实现接口功能
系统支持IHE数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试，可支持REWF、ECG、DRPT等至少3类集成规范，可支持EC、ID、INTEGRATED-ECG-MANAGER、INFO_SRC、Integrated Report Manager/Repository等至少5类功能角色，实现心电全流程标准化信息交互
| 2 | 预约叫号功能 | 支持检查诊室管理功能，包括新建、修改、删除
支持设置预约时段、关联诊室，每个预约时段可限制人数；支持一个诊室对应多个检查项目，支持一个检查项目多个诊室检查
支持静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约
检查医生通过HIS接口获得申请单进行登记和预约，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查
可手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录获取检查患者
| 3 | 检查管理功能 | 系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解析hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储
支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒
采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析
支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记
| 4 | 医生工作站 | 医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具
静息心电分析，提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，支持梯形图生成技术
支持频谱心电、高频心电、QT离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能
支持梯形图生成技术
支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形
支持在诊断界面将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享，通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全
动态心电分析，提供多种动态分析工具：K线图、直方图、散点图、栅栏图、诊断图、波形全览图等功能
动态心电具备自动分析功能，自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏
动态心电分析模块：支持 P 波反混淆功能，可快速区分不同 P 波形态的心搏；支持组合散点图分析，可选取心搏特征参数（提前量、R 波幅度、S 波幅度、间期、代偿间期、QRS 面积、QRS 宽度等）作为 X、Y 轴坐标生成散点图，形成不同吸引子，快速区分不同形态心搏，辅助复杂心律失常判读
支持房颤默认自动分析，打开动态心电数据即自动执行房颤分析识别；具备全导联起搏检测功能
动态血压分析，数据管理功能，可进行动态血压数据的查询、诊断、备份、还原、删除功能
动态心电分析支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能
病人信息管理功能，可对病人信息查看、编辑、保存
| 5 | 移动会诊 | 移动会诊支持手机端H5、微信小程序等多种方式实现原始心电图数据的查看，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求
支持平板端诊断，方便医生值班时使用。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址，免去繁杂的网址输入过程，防止服务器地址外泄，提高系统安全性
| 6 | 临床调阅功能 | 支持在Web端查看、诊断、发布、审核心电图报告，满足不同场景的业务需求
支持产生新报告到达即时提醒功能。当检查端采集的病历发送过来时，web端自动弹出提示窗口并语音提醒，提示医生有新报告到达
Web终端可查看原始数据，支持调整导联布局、增益、走速；支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波；提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入；支持修改受检者部分信息；支持全院数据共享
| 7 | 数据统计与质控管理 | 利用大数据可视化系统，通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑
实现管理部门对病种、医生、检查报告的统计分析
支持危急值统计分析，支持列表和柱状图展示
支持通过心电人工智能进行质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果
| 8 | 基础数据管理 | 系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。支持对科室部门进行统一管理，并提供了添加科室部门、修改科室部门、删除科室部门、查询科室部门的功能
支持诊断分组功能，包括新增、修改、删除；支持诊断分组关联医护
| 9 | 心电AI智能分析 | 通过AI智能分析技术与心电业务的深度融合，优化心电业务流程、提高心电诊断效率、提升心电业务服务质量和管理水平，将人工智能分析技术应用在心电图采集、诊断、监测、预警、质控等业务场景
具备深度学习心电分析模块由厂商持续迭代优化，通过系统版本升级完成模型更新，支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等四大类异常心电图的自动识别
支持ST压低、ST抬高、T波异常、ST_T改变、QTc间期等ST-T异常心电图的自动识别。准确定位ST-T改变，协助医生快速定位心肌缺血、急性梗死等心电事件
AI可自动识别心电图的采集质量，如是否有左右手接反、伪差、导联脱落、起搏信号等情况
支持辅助诊断：采用深度学习心电分析模块自动诊断心电图，并将诊断结论引用至诊断报告中。在提交诊断时，后台对医生的诊断词条进行审核，自动匹配AI诊断结论和医生诊断结论，若出现漏诊情况，系统将有弹窗提示，提醒诊断医师漏诊项
| 10 | 心电电生理设备接入功能 | 支持对电生理软件工作站输出的PDF报告文件进行接收、传输和处理，电生理设备软件分析数据并通过打印输出报告后，所投产品须支持获取输出的最终文档，可以把文件保存为BMP (JPG) 、PDF等格式
支持电生理报告的自动归档和自动签名
根据临床医生实际需要，支持通过OCR图片识别或PDF文字提取等方式对电生理报告参数进行提取，提取的信息可以根据用户的需要重新组合并按照医院要求重新定义报告格式，定制报告首页，统一报告风格
| 11 | 网络安全 | 系统具备应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并支持定期更换；提供密码强度提示及强度设置要求校验，提供密码定期更换周期设置
具有首次登录更换密码设置，支持强制要求首次登录更换密码设置。具有登录失败处理功能，配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施
二、 数字式心电图机（20台）参数需求
| 12 | 数字式心电图机（20台）参数 需求 | 支持12导心电+心向量同步采集
心电图机主机触控操作，显示屏幕≥10英寸
输入阻抗：≥100MΩ
内部噪声：≤10μVP-P
共模抑制比：＞120dB（默认交流滤波关闭）
耐极化电压：≥±980mV
频响范围：0.01-300Hz全频滤波
时间常数：＞5s
心电图机主机内置 4G 通信模块，支持 4G 网络数据传输，不接受外接式 4G 模块
心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi
具备LAN、USB等接口
支持智能操作系统，可远程更新升级
设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标
内置可充电锂离子电池，电池容量不低于6000mAh
具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号
具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据
QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置
心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息
支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断
支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题
心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、检测心律失常波形的自动检测和提示功能
支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟或者10-1800秒中的任意时长
记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等
支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况
配套20套推车，每套推车包含：车轮、底座、金属连杆、车篓、金属平台、推手组成。具备万向轮，每个车轮都带有自刹车功能
三、其他服务需求
| 13 | 质保期 | 系统原厂保修≥X年，数字式心电图机原厂保修≥X年
| 14 | 使用年限 | 系统设计使用年限≥X年，数字式心电图机设计使用年限≥X年
| 15 | 售后服务 | 系统、设备故障报修后，响应时间≤X小时，工程师X小时内到达现场。
四、其他说明
16