听力计技木参数

1、气导测试频率：125Hz - 8000Hz，骨导测试频率：125Hz -6000Hz；

2、气导测试声强：-10dB-120dB、骨导测试声强：-10dB-80dB；

3、输出类型：气导输出、骨导输出；

- 4、声强步进：5dB、2dB、1dB；

5、听力级准确度：

气导：120Hz～8kHz：＜±2dB；

骨导：250Hz～8kHz：＜±2dB；

6、掩蔽级准确度：-3～5dB HL；

7、给声方式：按键给声，触摸给声；

8、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音；

- 9、给声方式：手动、反转给声、单脉冲、持续、连续/复合脉冲；

10、掩蔽类型：窄带噪声，白噪声等；

11、掩蔽功能；掩蔽锁定：可自动换算非测试耳需要施加的掩蔽声强；掩蔽伴随：可在给刺激声时，才同时施加掩蔽声；

12、显示屏：≧4寸全彩屏，≧480×270像素分辨率；

13、保护功能：符合声学安全要求，有效保护受试者听力；

14、数据库：一体化，大于1000个测试报告；

15、主机内置麦克风（可调节声强）方便操作者与受试者者在测试过程中的交流。

16、纯音测听软件: 可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图；系统包括听力测试、患者信息、测试记录、数据配置、报告设计、打印报告等模块，能与医院体检系统、His系统对接。听力计软件直接通过扫描体检标签条形码可读取患者姓名、性别、出生年月、年龄等信息，医生即可为患者做纯音测听测试，并将测试数值、听力图与自动计算的结果保存到服务器。数据存放于服务器中，医院体检系统、His系统可读取测试数据，实现数据共享,省时省力。

17、职业病诊断：具有职业性纯音听阈测试，年龄修正，自动获取噪声聋诊断数值，高频、语频平均听力自动计算，单耳听阈加权值。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 长度/m | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | / | 1 | 交流100-240V |
| 2 | 主机电源线 | 1.5-2.0 | 1 | / |
| 3 | 气导耳机 | 1.5-2.0 | 1 | 耳罩式 |
| 4 | 骨导耳机 | 1.5-2.0 | 1 | / |
| 5 | 患者应答器 | 2.0-2.5 | 1 | / |
| 6 | 说明书 | / | 1 | / |
| 7 | 麦克风 | / | 1 | / |