## 血液透析机
血液透析机设备对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 |  |  | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
血液透析机 | 一、系统功能与配置要求
| 序号 | 类别
| 1.1 | 操作系统 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，全中文操作系统，可实时显示动脉压、静脉压、跨膜压、血流量、超滤率、电导度、温度等治疗参数。
| 1.2 | 治疗模式 | 支持碳酸氢盐/醋酸盐常规透析、单纯超滤、序贯透析（透析←→单纯超滤）等多种治疗模式。
| 1.3 | 个性化治疗 | 具有可调钠/超滤曲线功能，内置默认超滤曲线方案≥8种，并至少提供1种无程序变化、可任意设定的连续曲线。
| 1.4 | 耗材兼容性 | 标配碳酸氢盐浓缩干粉支架。
| 1.5 | 信息化接口 | 所需耗材（血路管、透析器）具有通用性，无专用耗材限制，可兼容市场主流品牌。
| 1.6 | 消毒与清洗 | 标配RJ45/RS232等网络接口，开放通讯协议，可无缝连接医院HIS或透析管理软件。
| 1.7 | 辅助功能 | 消毒方式：同时具备化学消毒和热消毒（热柠檬酸消毒）功能，消毒脱钙可一体化完成，A/B液吸管可联机整合消毒。
二、技术参数要求
| 2.1 | 血泵 | 血流量范围：0，30~600 mL/min（或更宽如40~650 mL/min）。
| 2.2 | 压力监测 | 肝素泵：范围0.1~10 mL/h，可设置追加剂量，具有注射器脱落监测功能。
| 2.3 | 超滤系统 | 动脉压：测量范围-300 mmHg ~ +500 mmHg，精度±10 mmHg。
| 2.4 | 透析液系统 | 静脉压：测量范围-300 mmHg ~ +500 mmHg，精度±10 mmHg。
| 2.5 | 安全监测系统 | 跨膜压（TMP）：测量范围-100 mmHg ~ +600 mmHg，精度±10 mmHg。
| 2.6 | 电源与后备 | 控制方式：采用平衡腔（容积≥100ml）或复式泵加脱水泵的容量式平衡与超滤控制系统。
| 2.7 | 供水条件 | 超滤范围：0~4000 mL/h。
三、其他服务要求
| 3.1 | 质保期 | 整机原厂保修≥3年。
| 3.2 | 使用年限 | 设备设计使用年限≥10年。
| 3.3 | 售后服务 | 设备故障报修后，响应时间≤2小时，工程师24小时内到达现场。
| 3.4 | 资质要求 | 若5个工作日内无法修复，需无偿提供备用机。
四、其他说明

## 血液滤过机
血液透析滤过机设备对应参数填写表
设备名称 | 设备参数需求 | ★调研响应需求 （参与调研供应商据实填报） | 偏离说明 （无偏离/正偏离）
血液透析滤过机 | 一、核心配置
血泵流量：0，30-600ml/min连续可调，调节梯度≤10ml/min，精度±10%。
肝素泵：流量范围0.1-10ml/h，支持注射器规格（10/20/30ml），可设定停止时间及自动追加功能。
1.超滤系统
超滤率范围：0-4.5L/h，精度≤±1%。
平衡腔容积≥100ml，采用密闭式容量控制，配备陶瓷泵脱水。
2.压力监测
动脉压：-380~+400mmHg，精度±10mmHg。
静脉压：-180~+600mmHg，精度±10mmHg。
跨膜压（TMP）：-180~+600mmHg，精度±20mmHg。
透析液压力：-500~+500mmHg。
3.透析液循环
流量范围：300-800ml/min，调节梯度≤100ml/min。
温度控制：33-40℃，精度±0.1℃
电导度监测：12.5-16mS/cm，精度±0.1mS/cm，支持B液与总电导度双反馈。
二、安全监测功能
漏血检测：光学或超声原理，可监测≤0.35mL/min的漏血（HCT 32%）。
空气监测：超声传导+光学检测，灵敏度≥0.02ml。
气泡报警：实时监测静脉管路气泡并触发夹闭。
后备电池：断电后维持≥20分钟运行，支持数据保存及压力监测。
三、操作与数据管理
1.人机界面
15英寸彩色触摸屏，全中文/英文界面，支持参数实时曲线显示（如超滤、钠离子、温度曲线）。
内置维修诊断程序，故障代码自检及提示。
2.治疗模式
支持碳酸氢盐、醋酸盐透析，在线血液滤过（HDF/HF），可自定义超滤、钠离子、肝素等曲线。
预设≥30种固定治疗曲线，支持≥20种自定义曲线。
3.数据管理
存储≥20次治疗记录，支持数据导出及医院信息系统（HIS）对接。
内置Kt/v值计算功能，评估透析充分性。
四、消毒与耗材兼容性
1. 消毒方式
热消毒（≥85℃）与化学消毒可选，支持脱钙与消毒同步完成。
消毒时间≤40分钟，符合防交叉感染要求。
2. 耗材开放性
兼容任意品牌A/B浓缩液及透析器，标配内毒素过滤器（≥150人次/900小时）。
支持中央供液系统接口，管路开放适配多种品牌。
五、其他关键要求
电源与稳定性220V±10%/50Hz，抗电磁干扰，断电自动切换至备用电源。
设备寿命≥10年或3万小时（以铭牌标注为准）。
六、售后服务
质保期≥3年，含免费上门维修及终身技术支持。
故障响应时间≤24小时，提供操作培训及耗材价格清单。
七、资质与认证
需提供医疗器械注册证、生产/经营许可证、FDA/CE认证（进口设备）或SFDA认证（国产设备）。
符合GB9706.1（安全通用要求）及YY0054（血液透析设备专用标准）。
八、其他说明