1.干式荧光免疫分析仪

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析系统 | 具有预设进样全自动干式荧光免疫层析检测系统 |
| 2 | 分析原理 | 荧光免疫层析法 |
| 3 | 荧光信号算法 | 11种（含平均值，面积） |
| 4 | 曲线拟合数量 | 9种（含MMF,直线，4P,5P） |
| 5 | 波长 | 365nm~800nm |
| 6 | 测试项目 | 任意 |
| 7 | 同时测定项目 | 3种项目试剂卡 |
| 8 | 测试速度 | 60T/小时(以CRP为例) |
| 9 | 重复性 | <1%(荧光标准卡T/C大于0.1) |
| 10 | 通道差 | Bis<5% |
| 11 | 线性相关性 | r≥0.99(T/C值) |
| 12 | 携带污染率 | （与清洗液相关） |
| 13 | 样本类型 | 全血、血清、血浆、尿液和/或其他液体 |
| 14 | 取样方式 | 穿刺，液面探测 |
| 15 | 样本自动摇匀 | 机外摇匀（全血一次上样1架、血清可连续上样） |
| 16 | 样本管类型 | 2ml/5ml真空采血管 0.5ml末梢血采血管 0.5ml/1.5ml子弹头 |
| 17 | 样本容量 | 3架*10支，可在线添加 |
| 18 | 样本量 | 10ul~50ul： CV≤3%，a≤5% 50ul~100ul： CV≤2%，a≤2% （CV：重复性；a：准确性） |
| 19 | 样本条码格式 | 蓝勃条码/一维码/二维码 |
| 20 | 卡仓数 | 3仓*45条（4.5mm卡厚） |
| 21 | 试剂卡规格 | 16mm*100mm*4.5mm(典型)，其他需定制 |
| 22 | 卡排列方式 | 轨道式 |
| 23 | 反应杯 | 10条*10位*1000uL |
| 24 | BUF稀释液位 | 1 |
| 25 | BUF稀释液稀释比 | 一次稀释：1:100 两次稀释：任意 |
| 26 | BUF稀释液存储环境 | 常温 |
| 27 | BUF稀释液报警功能 | 支持 |
| 28 | 孵育位 | 10个（卡宽16mm）;8个（卡宽18mm） |
| 29 | 孵育温度 | 常温 |
| 30 | 质控测试 | 支持 |
| 31 | 质控管理 | 控制图 |
| 32 | 废液排放 | 内置废液泵 |
| 33 | 废液桶液面检测 | 支持 |
| 34 | 废弃耗材处理 | 外置废弃耗材处理仓 |
| 35 | 大数据功能 | 支持 |
| 36 | 双向LIS功能 | 支持 |
| 37 | 人机交互（仪器） | 外置电脑 |
| 38 | 软件运行系统（仪器） | Windows 7以上版本 |
| 39 | 数据存储 | 超过100,000个样本的硬盘储存空间。 |
| 40 | 电源供应 | 100V~120V,200V~240V |

2.全自动荧光免疫分析仪

- 1、方法学：免疫荧光干式定量法

- 2、混匀方式(至少两种混匀模式)：

- 全血样本：无需开盖、上下摇摆混匀；

- 末梢血样本：抽吸混匀；

- 3、*满足实验室生物安全要求：

- 取样过程无需开盖，钢针穿刺取样；

- 封闭式废料仓，全程封闭运行；

- 4、高通量检测：

- *单台设备可同时检测10个项目，一次性可装载200人份试剂；

- 单台设备可同时上机50个样本；

- 单台设备最快检测速度120T/h；

- 5、加样精密度：CV≤5%

- 6、模块集成化，流水线作业，多场景赋能：

- 设备包含台式和立式两种类型选择，更能够满足不同安装需求；

- *支持两台设备通过轨道进行联机，实现流水线工作；

- 7、检测项目齐全，满足临床检测需求：

- *配套检测项目齐全，可检测项目26个，包括但不限于：感染类（肝素结合蛋白/HBP、降钙素原/PCT（含微量血PCT）、全程C反应蛋白/CRP、血清淀粉样蛋白A/SAA、白介素6/IL-6）、心血类管类（含超敏肌钙蛋白I/hs-cTnI、脑利钠肽/BNP，氨基末端脑利钠肽前体/NT-proBNP、心型脂肪酸结合蛋白/HFABP）、凝血类（D-二聚体/D-Dimer）、糖尿病肾病类（糖化血红蛋白/HbA1c、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白/NGAL）、生殖健康类、胃肠功能类等多个板块；

- 8、样本类型多样化，一管血多指标检测：

*可检测样本类型包括全血、血清、血浆、预稀释末梢血、尿液、脑脊液等；

- 9、自动化程度高：

- 可连接双向LIS，样本信息自动扫描；

- 所有检测无需校准，试剂二维码内置定标信息，扫码后数据自动导入；

- 可连续进样，大大缩短单个测试的周期（TAT）；

- 自带冷藏系统，自带温湿度控制系统，无需停机即可更换耗材；